一氧化氮治疗仪技术参数

申购科室：重症医学科

设备名称：一氧化氮治疗仪1套，并满足下列要求

一、每套设备需满足下列配置需求：

1、一氧化氮治疗仪主机              1套

2、流量传感器及线缆                1套

3、专用台车                        1套

4、其他不可或缺的配置

- 二、设备技术参数要求（打☆参数为核心参数）
1.适用范围：适用于持续肺动脉高压、急性窘迫综合症（ARDS）、先心病合并肺动脉高压（CHD+PH）、海水型呼吸窘迫综合症（SW-RDS）、高原肺水肿（HAPE）、慢性阻塞性肺疾病（COPD）、非典型性肺炎（SARS）、吸入性肺损伤等疾病治疗

- 2.支持的患者类型：成人、儿童、新生儿

☆3.一氧化氮气体生成方式：脉冲电弧放电法或电化学催化法

4.一氧化氮气体浓度输出范围：包含3ppm-80ppm，步长为1ppm

- 5.气体浓度监测范围：一氧化氮0ppm-100ppm；二氧化氮0ppm-10ppm

- 6.支持连接有创呼吸机、无创呼吸机、高流量氧疗仪使用

- 7.报警控制；支持用户对参数报警上下限自行设置

- 8.显示界面：实时监测并显示NO、NO2浓度

- 三、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌