动态心电图采集盒技术参数

设备名称：动态心电图采集盒

- 设备用途：用于动态心电采集

- 整套设备满足下列配置要求：

- 动态心电图采集盒及配套软件

- 品牌电脑1套

- 激光打印机1台（品牌型号根据医院要求）

- 读卡设备一个
三、技术参数要求：

1、心电记录仪部分：
（1）12导联标准心电图（可兼容3导联工作模式）。

- （2）液晶屏显示，同屏显示≥1个通道心电图，记录过程中可任意切换心电波形和记录时间显示。

- （3）连续记录时间：≥24小时，数字式无压缩记录。

- 采样率：≥1024Hz。

- ≥12位A/D转换精度，并提供检测报告证明。

- 具有电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，对电池电量不足、导联线脱落以及闪存卡接触不良等提供报警功能，也可选择将报警功能关闭。

- 具有存储功能，存储容量≥1GB。

- 电源：碱性7号或5号电池。

- 记录盒具有起搏脉冲独立检测通道，可自动识别和记录起搏信号。

- （10）可接入医院HIS系统，支持数据传输。

- （11）机器具有防水功能。

- 2、软件部分：

- （1）软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

- （2）可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

- （3）12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

- （4）采用多级模板分析技术，具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

- （5）提供心搏叠加扫描分析功能，提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

- （6）提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，可根据需要选择叠加心搏数量，提供心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

- （7）具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

- （8）具有独立的房颤、房扑自动分析功能。提供时间-RR间期能量谱图、P波瀑布图及RR间期趋势扩展图三大专用工具。

- （9）提供独立起搏脉冲显示通道，自动标注起搏类型，室性起搏中能够独立归类由房早引起的室性早搏。适用AAI、VVI、DDD、DDDR等多种类型起搏器，提供独立分析报告。

- （10）独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析抬高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。提供ST段重新扫描功能，提供更准确的ST段分析结果。

- （11）具有心向量和心室晚电位、能够提供每分钟心向量和24小时心向量值，提供心向量动画播放功能。

- （12）具有散点图功能。

- （13）永久免费开放所有软件接口，并支持软件永久免费升级。