翻身床技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：翻身床

- 数量：1台

- 设备用途：烧烫伤患者转运、翻转、换药使用，适用于烧伤整形科、康复科等。

- 技术参数及配置要求：

- ☆1、采用优质不锈钢制作，坚固耐用。

- 2、床体两端可升降，以便调整病人体位。

- 3、铺板联动支撑结构，使床面最大限度的保持平整。

- ☆4、采用折叠转盘技术，可将一端折叠放倒，便于头部取皮、植皮及整形手术操作。

- 5、床体两端的转盘中间设有管路通道，可供氧气管、输液输血管、鼻饲管及导尿管等穿过。

- 6、床面可0～360°单双侧任意翻转。

- 7、搁手搁脚板可水平旋转180°，上下、左右、前后可自由移动，锁止牢靠。

- ☆8、两床棚中心均设计有大小便口，可使患者轻松方便，有效提高护理质量。

- 9、配置输液架，升降可调，锁紧牢靠。

- 10、配置高弹高泡大孔海绵垫、托头带、托脚带、安全带等。

- 11、采用静音脚轮，移动轻松方便，并带有锁止功能，锁紧牢靠。

- 12、相关参数：

- 床体规格：≥2250mm×700mm×1200mm

- 升降范围：≥100mm

- 铺板尺寸：≥2065mm×530mm

- 铺板承重：≥180kg

- 俯、仰铺板间距调节范围：≥195mm～400mm

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

☆3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。