吸脂机技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：吸脂机

- 数量：1台

- 设备用途：。

- 技术参数及配置要求：

- 1、采用进口无油真空泵。

- ☆2、吸引压力：≥0.06MPa～0.095 MPa，连续可调。

- 3、抽气速度：≥80L/min。

- ☆4、配备2只收集容器，容量≥2000ml/只。

- 5、吸脂时可定向选择收集容器，便于对称部位吸脂时的对比，使医生对吸脂量的把握更加精准。

- 6、蠕动泵流量：≥250mL/min。

- 7、微电脑控制，数字显示。

- 8、可连接多种规格的吸脂针，适用于不同部位的吸脂。

- 9、配备脚踏开关。

- 10、手柄消毒：支持高温高压、环氧乙烷等多种消毒方式。

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

☆3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。