多参数监护仪技术参数

申购科室：神经内科、儿科、心内科、妇科、肿瘤科

一、技术要求：
A包：普通监护仪技术要求（打☆参数为核心参数）：

☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、监护仪主机                  1套

2、电池                        1套

3、可重复使用心电附件包        1套

4、可重复使用血氧附件包        1套

5、可重复使用无创血压附件包    1套

6、每个科室需配同品牌中央监护站（含软件和硬件）     1套

7、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：
1.整机要求
（1）一体化便携监护仪，配置提手,适用于成人、小儿。

- （2）≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*720像素或更高，≥8通道波形显示。

- （3）内置锂电池，电池供电时长≥3小时。

- ☆（4）监护仪建议使用年限≥8年，提供机器铭牌标贴证明材料。

- （5）防水等级≥IPX1。

- 2.监测参数
☆（1）配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。

- （2）心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

- （3）支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
（4）QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- （5）提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿。

- （6）无创血压测量提供手动，自动，连续3种测量模式，满足临床应用。
（7）无创血压成人测量范围：收缩压30-270mmHg，舒张压10-240mmHg，平均压20-250mmHg。
3.系统功能

- （1）支持所有监测参数报警限集中设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

- （2）支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- （3）支持≥200条事件回顾。每条报警事件能够存储报警前7秒和报警后13秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- （4）支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。
（5）≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
（6）支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
（7）支持RJ45接口进行有限网络通信，联网通信到中央监护系统。

- （8）支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并可以将历史病人数据导出。

- ***********************************************************

B包：新生儿、儿童监护仪技术要求（打☆参数为核心参数）：

☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、监护仪主机                 1套

2、电池                       1套

3、可重复使用心电附件包       1套小儿+1套新生儿

4、可重复使用血氧附件包       1套小儿+1套新生儿

5、可重复使用无创血压附件包   1套小儿+1套新生儿

6、同品牌中央监护站（含软件和硬件）     1套

7、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：
1.整机要求
（1）一体化便携监护仪，配置提手,适用于小儿、新生儿。

- （2）≥10英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*720像素或更高，≥8通道波形显示。

- （3）内置锂电池，电池供电时长≥3小时。

- ☆（4）监护仪建议使用年限≥8年，提供机器铭牌标贴证明材料。

- （5）防水等级≥IPX1。

- 2.监测参数
☆（1）配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测，以上参数适用小儿、新生儿。

- （2）心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能，适用于小儿、新生儿。

- （3）支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析，适用于小儿、新生儿。
（4）QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

- （5）提供呼吸测量，适用于小儿和新生儿。呼吸测量范围：0-200rpm。

- （5）提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿。

- （6）无创血压测量提供手动，自动，连续3种测量模式，满足临床应用。
（7）无创小儿血压测量范围：收缩压30-200mmHg，舒张压10-200mmHg，平均压15-200mmHg；无创新生儿血压测量范围：收缩压30-140mmHg，舒张压10-110mmHg，平均压15-125mmHg。
3.系统功能

- （1）支持所有监测参数报警限集中设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求。

- （2）支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

- （3）支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

- （4）支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。
（5）≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。
（6）支持48小时全息波形的存储与回顾功能。
（7）支持RJ45接口进行有限网络通信，联网通信到中央监护系统。

- （8）支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

- （9）提供多种新生儿监护界面，包括呼吸氧合、大字体界面等。

- ***********************************************************

- C包：遥测监护仪“一拖八”技术要求（打☆参数为核心参数）：

☆（一）每套“一拖八”遥测监护仪需满足下列配置需求：

1、发射盒主机              8套

2、可重复使用背带          8套

3、心电附件包（含导联线和电极片）       8套

4、发射盒标配电池          8套

5、每套需配同品牌中央监护站（含软件和硬件）    1套

6、每套需配有中央充电站    1套

7、其他不可或缺的配置

（二）设备技术参数要求：

1.整机要求

（1）遥测发射盒重量≤250克（含电池）。

（2）遥测发射盒尺寸≤130*65*30mm 。

（3）遥测发射盒防水等级符合IPX7要求，抗跌落测试通过1.5米跌

落测试，电击防护等级CF（包括ECG、SpO2）。

- 遥测发射盒屏幕尺寸≥1.5英寸，屏幕分辨率≥240 x 240像素。

- 遥测发射盒屏幕可同时显示至少2个参数和1道波形。

2.监测参数

☆（1）配置心电监护,呼吸监护，提供HR，ST，PVC测量值（ST，PVC

在中央站上显示）。

（2）具有多参融合算法、抗运动算法，具备良好的抗干扰性能。

（3）支持≥3通道心电波形同步分析，可进行多导心电分析，提供

产品界面、说明书或技术专利等证明材料。

（4）提供3/5导心电监护,心率测量范围：成人15 – 300 bpm，小

儿15 – 350 bpm。

- （5）心电滤波模式提供监护模式（0.5 -40Hz），ST模式（0.05 - 40Hz）, 运动模式（1-20 Hz）。

- 提供ST段分析，提供ST值，和每个ST的模板。

- 提供起搏分析。

- 具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

- QTc计算公式提供：Bazett, Fridericia, Framingham, Hodges。

- 支持房颤及室上性心律失常分析功能，标配支持≥20种实时心律失常分析。

3.系统功能

（1）遥测发射盒有三个按键：开关机/关屏，护士呼叫和主界面键。

（2）遥测发射盒主界面上能够显示病人信息。

（3）支持在同品牌监护仪上通过它床观察的方式查看连接到中央站

的遥测监测数据和报警。

（4）支持设备实时定位和设备历史位置追踪功能。

（5）可以采用一块可充电锂电池供电，使用全新充满电的锂电池，

工作时间≥150h；也可以采用普通电池供电，全新普通电池工作时间

≥100h。

（6）采用无线网络传输技术，实现遥测数据的传输。

（7）中央充电站能够同时提供不少8块电池同时充电，每个充电位

都提供电池充电状态指示灯，一块电池充电到90%的时间不大于6小

时。

（8）投标产品适用于成人、小儿的监测。

- ***********************************************************

- 二、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌