肺功能仪技术参数

申购科室：儿科

设备名称：肺功能仪
设备用途：适用于儿童及成人的呼吸功能检查，满足临床诊断和科研需求

一、技术要求：
（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、肺功能测试仪主机…………………………………………… 1套

2、常规肺通气功能模块………………………………………… 1套

3、支气管激发试验模块………………………………………… 1套

4、强迫震荡功能模块…………………………………………… 1套

5、流量传感器…………………………………………………… 1套

6、鼻夹（规格大小按科室要求提供）………………………… 10套

7、配套专用移动台车…………………………………………… 1套

8、工作站（包含肺功能评估软件和电脑、打印机等硬件）… 1套

9、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：
1.测试项目：慢通气功能、流量容积环和用力时间肺活量、每分最大通气量、支气管舒张试验、支气管药物激发试验功能、震荡法呼吸阻抗测定。

- 2.主要测量参数

- （1）慢通气功能：VCmax、VT、BF、MV、ERV、IC。
（2）流量容积环和用力时间肺活量：FVC、FEV0.5或FEV0.75、FEV1、FEF25、FEF50、FEF75、FEF75、FEV1%VCmax。

- （3）每分最大通气量：MVV、VR%、BF、VT、FEV1*30。

- （4）脉冲振荡法呼吸阻抗测试：Zrs、R5、R20、X5、Fres、AX。

- 3.流量传感器

- （1）具备容积定标功能。
（2）流量测试范围：包含0-14L/S，误差±2%。

- （3）容量测试范围：包含0-10L，误差±2%。

- （5）消毒符合中国肺功能检查指南质控要求。

- 4.支气管激发试验模块

- （1）患者可通过吸入激发药物来进行气道反应性检查。

- （2）具有PC20、PD20测算。

- （3）具备肺功能测试系统控制一体化激发试验喷药功能。

- （4）配备与激发试验相匹配的自动雾化给药装置。

- （5）可设置激发过程中的雾化触发条件、雾化时间、雾化呼吸间隔等信息，实时显示趋势图。

- （6）至少10个不同激发规程，用户可以自定义激发规程。

- （7）结果可显示用药前后肺功能对比。

- 5.环境监测模块：可监测环境温度、湿度、压力。

- 6.定标功能：传感器全自动定标或定标桶人工定标。

- 7.SQL数据库系统，提供数据查询、分析功能。可免费连接医院信息系统，支持扫码自动填写病人资料。

- 8.具有升级功能：后期可升级加配潮气功能、体描仪肺功能、运动心肺（气体代谢）功能模块等。

- 二、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌