技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 设备名称：有创呼吸机

- 数量：6台

- 设备用途：急救病人、危重病人、抢救辅助用通气设备

- 技术参数及配置要求：

☆1、通气模式：A/C、VCV、PCV、Sigh、SiMV、PSV、CPAP 、NIV（无创）BIPAP（双水平气道正压通气）、AutoFlow（目标容量压力调节）等模式。

2、显示屏：≥12英寸彩色液晶触摸屏。

3、气动电控或电动电控。

4、监测参数：吸入潮气量、呼出潮气量、分钟通气量、自主分钟通气量、气道峰值压力、气道平均压力、气道平台压、呼吸未正压、呼吸频率、氧浓度、等。

5、呼吸波形：压力-时间、流速-时间等

6、报警参数：分钟通气量上限、分钟通气量下限、吸气潮气量超限、自主呼吸频率超限、气道压力上限、气道压力下限、氧浓度上限、氧浓度下限、氧气不足、空气不足等。

7、具有交流断电自动切换为机内备用电池供电功能。

8、内部备用电池：12V 工作时间≥1小时

9、气源：压缩空气(净化) 、氧气

10、潮气量 ：20ml～50ml－2000ml～4000ml

11、频率：  1～6/min－60/min～100/min

12、吸气时间：0.2s－6.0s

13、吸气触发灵敏度：－2.0kpa－+2.0kpa

14、PEEP呼气未正压：0－2.0Kpa

15、氧浓度：21％－100％vol.%

☆16、具备高流量氧疗仪功能

☆17、一体化雾化功能

18、免费提供数据导出接口，便于医院信息系统采集数据

19、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置

- 售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格

6、附技术参数比较对照表和响应值

7、附详细配置清单

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单