彩超机技术参数

申购科室：体检中心

设备名称：彩超机（超声诊断系统）
设备用途：用于腹部、浅表小器官、血管、肌骨神经、心脏、妇产、泌尿等检查

一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、主机及配套软件……………………………………………… 1套

2、线阵探头（主要用于甲状腺、乳腺检查）………………… 1把

3、线阵探头（主要用于四肢、血管检查）…………………… 1把

4、凸阵探头……………………………………………………… 1把

5、腔内探头……………………………………………………… 1把

6、相控阵探头…………………………………………………… 1把

7、腔内容积探头………………………………………………… 1把

8、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：
1.系统技术规格及概述：

- 1.1 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

- 1.2 ≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，可倾斜、旋转和下折，亮度、对比度分别可调

- 1.3 具备高灵敏度彩色触摸控制屏≥10英寸

- 1.4 控制面板可独立旋转和升降

- 1.5 全数字波束形成器

- ☆1.6 探头接口：≥4个激活探头接口，可随意互换使用

- 1.7 二维灰阶成像及分析单元。采用最新软件波束形成技术，二维图像无固定焦点或聚焦带。

- 1.8 M型成像单元

- 1.9 彩色多普勒成像单元

- 1.10 能量多普勒成像单元

- 1.11 组织多普勒成像和分析单元

- 1.12 频谱多普勒显示和分析单元

- 1.13 连续多普勒显示和分析单元

- 1.14 脉冲多普勒显示及分析单元

- 1.15 空间复合成像技术（支持线阵、凸阵及容积探头）

- 1.16 斑点噪声抑制技术（支持所有探头，所及可调）

- 1.17 梯形拓展成像技术（支持线阵探头）

- 1.18 组织谐波成像技术（可用于全部探头）

- 1.19 组织声束矫正技术（支持线阵、凸阵探头，多级可调）

- 1.20 系统动态范围≥200dB，动态范围可视可调

- 1.21 具备电影回放功能，可对回放图像进行多参数调节

- 1.22 具备高清放大功能，并可增加感兴趣区细节显示及图像帧频

- 1.23 一键自动优化（包括应用于二维、彩色及频谱模式）

- 2.成像技术
2.1 穿刺针增强显示功能

- 2.2 血管内中膜自动测量技术

- 2.3 血流成像技术（可支持线阵、凸阵、相控阵探头）

- 2.4 高级血流成像技术，可显示极低速血流（可支持线阵、凸阵探头）

- 2.5 宽景成像技术，扫描长度≥110cm（支持所有二维探头）

- 2.6 造影成像技术
2.6.1 支持所有探头

- 2.6.2 B型图与造影图像实时同屏双幅显示

- 2.6.3 双计时器

- 2.6.4 具有时间强度分析软件及图像后处理功能

- 2.6.5 具有参量成像功能，可观察比较病灶及组织的造影剂灌注特点

- 2.6.6 造影采集时间一次性存储≥3分钟

- 2.6.7 支持微血管造影增强功能

- 2.7 应变式弹性成像

- 2.7.1 支持线阵、凸阵、腔内及容积探头

- 2.7.2 具有操作动作曲线或质控条形图，指导医生操作

- 2.7.3 具备弹性量化分析

- 2.8 剪切波弹性成像

- 2.8.1 支持线阵、凸阵、腔内及容积探头

- 2.8.2 实时二维剪切波弹性成像技术

- 2.8.3 剪切波弹性成像针对困难肥胖病人可提供特殊模式，提高检查成功几率

- 2.9 实时4D成像技术

- 3.测量/分析

- 3.1 常规测量：距离、面积、周长等

- 3.2 心脏功能测量与分析

- 3.3 妇科测量与分析

- 3.4 产科测量与分析：包括NT测量、羊水指数等

- 3.5 外周血管测量与分析

- 3.6 泌尿科测量与分析

- 3.7 多普勒血流测量与分析

- 3.8 各品牌特色软件（根据自己品牌特色配置，将可以配备的测量分析软件一一列出）

- 4.电影回放和原始数据处理

- 4.1 支持手动、自动回放

- 4.2 支持4D电影回放

- 4.3 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥3分钟的电影

- 4.4 支持图像对比（动态、静态）

- 4.5 可对回放图像进行参数调节

- 5.检查存储和管理（内置超声工作站）

- 5.1检查存储：≥500G硬盘

- 5.2 内置超声工作站

- 5.3 多种导出图像格式：动态图像、静态图像可以直接导出。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

- 6.连通性要求

- 6.1 支持网络连接

- 6.2 输入：HDMI、DVD-D、S-Video、USB、VCR、S-VHS

- 6.3 输出：S-Video、USB、VGA、HDMI、DP、S-VHS

- 6.4 医学数字图像和通信DICOM 3.0接口

- 6.5 视频/音频输入、输出

- 6.6 支持ECG/PCG信号

- 6.7 支持USB移动存储设备，可用于图像传输

- 6.8 DVD R/W刻录光驱

- 7.系统技术参数及要求

- 7.1 激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换

- 7.2 探头规格
7.2.1 频率：宽频变频探头，所有探头及所有检查模式要有明确的中心频率显示

- 7.2.2 支持探头的频带范围：1-22MHz

- 7.2.3 支持选配多种类型探头，包括：线阵、凸阵、微凸阵、相控阵、腔内、容积、经食道探头等

- 7.2.4 探头6把（各品牌标注自家每把探头的频率）：

- a．凸阵探头：1把

- b．腔内探头：1把

- c．相控阵探头：1把

- d．高频线阵探头（用于甲状腺、乳腺检查）：1把

- e．高频线阵探头（用于四肢、血管检查）：1把

- f．腔内容积探头：1把

- 7.2.5 阵元：最大有效振元数≥256阵元

- 7.3二维灰阶显示主要参数

- 7.3.1 回放重现：灰阶图像回放≥2000幅，回放时间≥60秒

- 7.3.2 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

- 7.3.3 增益调节: B/M/D分别独立可调，深度增益补偿（TGC）≥8段

- 7.3.4 数字化全程动态聚焦，可变孔径及动态变迹，A/D≥12 bit

- 7.3.5 成像速率：凸阵探头，≥18cm深度，全视野，最高线密度下，帧速率≥20帧/秒；相控阵探头，≥18cm深度，扫描角度85°，最高线密度下，帧速率≥50帧/秒

- 7.3.6 最大扫描深度：≥38cm

- 7.4 频谱多普勒

- 7.4.1 显示模式：脉冲多普勒PWD、高脉冲重复频率HPRF、连续多普勒CWD

- 7.4.2 多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

- 7.4.3 最大测量速度:PWD ≥8m/s；CWD≥19m/s

- 7.4.4 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

- 7.4.5 取样容积范围：包含1mm-20mm，多级可调

- 7.4.6 电影回放：≥60秒

- 7.4.7 零位移动：≥8 级

- 7.5彩色多普勒成像

- 7.5.1 显示方式：包括速度、速度方差、方差能量显示

- 7.5.2 彩色增强功能：支持组织多普勒成像、能量图和动态血流成像

- 7.5.3 具有双同步/三同步显示（B/D/CFM）

- 7.5.4 成像速率：凸阵探头，≥18cm深度，全视野，最高线密度下，彩色帧速率≥7帧/秒

- 7.5.5 线阵扫描感兴趣的图像范围: 包含-18°-18°支持B/C 同宽

- 7.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率分级可调

- 7.7 其他各品牌特色软件（请各品牌将可配置其他的软件一一列出）

- 二、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌