多参数生物反馈仪技术参数

申购科室：儿科

设备名称：多参数生物反馈仪
设备用途：适用于儿童多动症等神经精神疾病的生物反馈治疗

一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、生物反馈仪治疗主机………………………………………… 1套

2、肌电传感器…………………………………………………… 1套

3、脑电传感器…………………………………………………… 1套

4、儿童综合信息管理、评估软件……………………………… 1套

5、儿童心理测试评估量表软件………………………………… 1套

6、视听整合连续测试软件……………………………………… 1套

7、工作站（包含软件和硬件）………………………………… 1套

8、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：

- 1.提供综合评估平台，用于儿童心理问题与注意力问题的辅助诊断，至少包括视听整合联系测试和儿童心理健康量表。

- ☆2.平台包含一个评估端和2个治疗端（“一拖二”），评估、治疗流程化管理。

- 3.信号采集器部分

- （1）可同时采集脑电、肌电等生理信号。

- （2）AD采样：肌电通道≥1024Hz，脑电通道≥250Hz，AD采样位数≥14bit。

- （3）信号共模抑制比：各通道≥80dB。

- （4）噪声电平：≤5μV。

- （5）测量范围：脑电测量范围包含（2-500）μV，肌电测量范围包含（5-5000）μV。

- 4.与患者接触的材料必须进行生物相容性的试验或评价。细胞毒性≤1级，无致敏性、无细胞毒性作用、无皮肤刺激反应。

- 5.听觉反馈：可采用MIDI、WAVE、MP3、MP4、GIF等格式文件，音量大小可调。

- 6.视觉反馈：可采用AVI、flash、MP4、GIF等格式文件。

- 7.反馈要求：脑电、肌电等多参数均可进行单独反馈，脑电、肌电信号输入后，可以通过手动阈值或自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示。

- 8.治疗方案
（1）可提供放松治疗、注意力治疗、注意力训练等，满足患者的学习认知、心理健康改善需求。

- （2）可提供互动操作式等多类反馈训练，增加患者治疗趣味性和参与度。

- 9.具有数据分析平台，对患者的病情进行跟踪性记录和分析，进行分析并生成报告，支持多次训练趋势报告分析。

- 二、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、产品建议使用年限≥7年

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌