
C臂机技术参数
申购科室：骨科
设备名称：C臂机（移动式C形臂X射线机）
设备用途：多功能型高端C型臂设备，适用于骨科、脊柱外科、关节外科、手足外科、手术室等科室
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、高压发生器                            1套

2、X射线管                              1套
3、平板探测器                            1套

4、限速器及滤线栅                        1套
5、激光定位系统                          1套

6、图像采集处理系统                      1套

7、触摸控制屏                            1套
8、图像监（显）视器                      1套

9、曝光控制系统（支持脚踏和手闸）        1套

10、内置UPS不间断电源系统               1套
11、其他不可或缺的配置
（二）设备技术参数要求：
☆1.总体要求：整机采用一体式设计（即C臂和工作站一体化设计），节约手术空间。
2.高压发生器
（1）最大输出功率：≥2.5kW。 

（2）发生器频率：≥36kHz。
（3）透视最大KV值：≥110kV。

（4）透视最小KV值：≤40kV。
（4）透视最大mA值：≥15mA。

（5）数字点片最大mA值：≥20mA。

（6）数字化摄片功能：具备。
3.球管
（1）双焦点设计，大焦点≤1.4mm，小焦点≤0.6mm。

（2）阳极热容量：≥76kHu。

（3）阳极散热率：≥300W。

（4）球管热容量：≥600kHu。
（5）球管散热率：≥60W。
4.平板探测器
（1）平板成像范围：≥30cm*30cm。

（2）采集矩阵：≥1500*1500。
（3）后处理灰阶：≥16bit。
（4）像素尺寸：≤200um。

5.C形臂结构及运动范围

（1）SID：≥1000mm。

（2）开口：≥780mm。

（3）弧深：≥640mm。

（4）垂直升降：电动，≥400mm。

（5）前后移动：≥200mm。

（6）C形臂旋转角度：范围≥±180°。

6.限束器及滤线栅

（1）具备双叶限束器。

（2）滤线栅栅比：≥8:1。

（3）滤线栅密度：≥60L/cm。

7.监（显）视器（图像医学显示）
（1）医用超高清显示器，用于图像分屏显示。

（2）尺寸：≥27英寸。

（3）分辨率：≥3840*2160。

8.图像工作站
（1）信息管理：登记、保存、病例查询、修改或删除病人信息。

（2）图像后处理：开始采集、准备录像、重置、水平翻转、垂直翻转、调窗、缩放、负像、边缘增强、长度测量、递归降噪、运动伪影矫正、金属矫正。

（3）存储图像容量：≥100000幅。

（4）具备DICOM3.0数据接口及软件，支持DICOM发送、存储功能。

（5）支持与医院HIS、PACS系统连接。

（6）图像导出格式：DICOM、RAW、JPEG。

☆（7）软件升级：提供终身免费软件升级服务。

9.具备不插电待机转场功能，待机时间≥5分钟。
二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌


