双通道注射泵技术参数

申购科室：手术部
设备名称：双通道注射泵10套
设备用途：用于精确控制、定量输送静脉药物
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、注射泵主机…………………………………………………… 1套

2、内置电池……………………………………………………… 1套
3、电源线………………………………………………………… 1套

4、紧固夹………………………………………………………… 1套
5、其他不可或缺的配置

（二）设备技术参数要求：

☆1.双通道注射泵：俩通道可同时独立运行。其中一通道修改操作，不影响另一通道运行。

2.可自动识别注射器规格，适用5ml、10ml、20ml、30ml、50、60ml符合标准已注册注射器。

3.速率范围：0-2000ml/h，最小步进0.01ml/h。

4.注射精度：≤±2%。

5.内置电池连续运行时间：≥5h。

6.注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、间歇模式。

7.具备丸剂功能和快排功能。

8.具备保持静脉开放（KVO）功能。

9.报警功能

（1）支持阻塞报警、将近完成报警、注射脱落报警、注射完成报警、电池电量耗尽报警等。

（2）阻塞报警级别可调。

（3）静音功能：选择静音按键，可对报警声音进行消音或临时静音。
二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、设备铭牌上标注的产品建议使用年限≥8年。
注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌
