
耳鼻喉内窥镜系统技术参数
申购科室：耳鼻喉科
设备名称：耳鼻喉科内窥镜系统
设备用途：适用于耳鼻喉科门诊内镜检查
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、内窥镜摄像系统…………………………………………… 1套

2、医用显示器………………………………………………… 1套
3、医用内窥镜冷光源………………………………………… 1套

4、光学接口…………………………………………………… 1套
5、光缆………………………………………………………… 1套

6、专用多层仪器台车………………………………………… 1套

7、高清图文工作站…………………………………………… 1套
8、彩色打印机………………………………………………… 1套
9、其他不可或缺的配置
（二）设备技术参数要求：

1.内窥镜摄像系统

（1）图像分辨率：≥1920*1080。

（2）信号扫描方式：逐行扫描。

（3）信噪比：≥40dB。

（4）扫描帧率：60fps。

（5）最低照度：≤3Lux。

（6）可实现用户自定义模式，自定义用户模式≥3种。。

（7）支持图像导出存储。
（8）具备手动、自动白平衡。白平衡可通过主机、摄像头按键俩种方式，进行便捷操作。

（9）摄像头手柄功能：支持自定义，通过摄像头按键可实现冻结、白平衡等快捷操作。

（10）摄像头防水等级：≥IPX7。
2.医用内窥镜冷光源

☆（1）与摄像系统同一品牌。

光源：LED型冷光源。

灯泡使用寿命：≥10000小时。
显色指数：≥90。
色温：5000K—7000K。
光通量可以调节，最大光通量≥400lm。
支持光亮度调节。
医用显示器
☆（1）与摄像系统同一品牌。

屏幕尺寸：≥24寸。

分辨率：≥1920*1080。
信号输入：支持多种信号输入格式，包括DVI、HDMI等。
高清图文工作站
（1）工作站包含：电脑主机、显示器、采集卡、系统软件、工作台（含桌椅）、脚踏开关、高清视频线和其他支持工作站正常工作不可缺少的配置。

图像采集：支持脚踏开关、鼠标采集。

具有登记模块、图像处理模块、用户管理模块、彩色图文报告系统模块、查询检索模块等。
二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、产品建议使用年限≥5年，提供机器铭牌标贴证明材料。
注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌


