麻醉科多功能监护仪项目技术参数

申购科室：麻醉科

设备名称：

项目三：多功能监护仪1台，项目预算共14万元。支持呼末二氧化碳监测+体温监测+单有创血压监测+血流动力学监测，用于术中监测，属于设备更新。

- 技术要求：

- 项目三：1台支持呼末二氧化碳监测+体温监测+单有创血压监测+血流动力学监测

☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

- 1、监护仪主机                  1套

- 2、呼末二氧化碳监测模块        1套

- 3、单有创血压监测模块          1套

- 4、体温监测模块                1套

- 5、血流动力学监测模块          1套

5、内置电池                    1套

6、可重复使用心电附件包        1套

7、可重复使用血氧附件包        1套

8、可重复使用无创血压附件包    1套

9、其他不可或缺的配置

- （二）设备技术参数要求：

- 1.整机要求
（1）主机采用模块化设计，功能模块支持热插拔设计，主机插槽数≥3个，并可外接槽位辅助插件箱方便升级。

- （2）≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。

- （3）采用交流电、电池双供电模式，内置锂电池，电池供电时长≥2小时。

- ☆（4）监护仪建议使用年限≥7年，提供机器铭牌标贴证明材料。

- 用户界面：要求全中文图形化界面。

- 可导出病人数据、报告和波形等文件。

- 可接入我院手麻系统，并免费完成与我院信息化接口对接工作。

- （8）防水等级≥IPX1。

- 2.监测功能要求

- 2.1心电（ECG）监测
（1）支持3/5导心电监测和分析功能,支持升级6/10/12导联，具备导联脱落报警功能。

- （2）具备≥20种实时心律失常分析功能，具备室上性心动过速心律失常分析功能，具备房颤分析功能，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。

- （3）心率测量范围：成人：15bpm-300bpm；新生儿：15bpm-350bpm。

- （4）共模抑制比：诊断模式≥86dB。

- （5）具有QT/QTc实时连续测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。
（6）报警功能：所有监测参数具备超限报警功能。

- 2.2无创血压（NIBP）监测

- （1）可测量类型：成人、儿童和新生儿。

- （2）测量和报警范围：
①收缩压（等于或超出范围视为响应，小于范围视为不响应）
成人：30-270mmHg；

- 小儿：30-180mmHg；

- 新生儿：30-130mmHg。

- ②舒张压（等于或超出范围视为响应，小于范围视为不响应）
成人：10-240mmHg；

- 小儿：10-150mmHg；

- 新生儿：10-100mmHg。

- ③平均压（等于或超出范围视为响应，小于范围视为不响应）
成人：20-250mmHg；

- 小儿：20-160mmHg；

- 新生儿：20-120mmHg。

- 测量模式：≥3种，包括手动，自动，连续模式。

- 2.3血氧饱和度（SpO2）监测

- 可测量类型：成人、儿童和新生儿。

- 具备PI灌注指数监测功能。

- PI灌注指数测量范围：0.05%-20%。

- 血氧通道数≥2通道。

- 具有可监测灌注变异指数（PVI）功能。

- 2.4呼吸（RESP）监测

- 呼吸率测量方法：胸阻抗法。

- 呼吸率测量范围：0-120rpm。

- 2.5体温（TEMP）监测

- 可测量类型：成人、儿童和新生儿。

- 具备单通道体温测量功能，可支持双通道测量。

- 测量范围：10-45℃，具备超限报警功能。

- 分辨率：0.1℃。

- 具备体表和体腔内测量功能。

- 2.6有创血压（IBP）监测

- 可测量类型：成人、儿童和新生儿。

- 具备单通道血压测量功能，最大支持4通道测量。

- 测量范围：-40-320mmHg。

- 阻抗范围：300-2000Ω。

- 分辨率：1mmHg。

- 精度：±2%或1mmHg。

- 2.7呼吸末二氧化碳（EtCO2）监测
（1）可监测参数：呼末二氧化碳浓度（EtCO2）、吸入二氧化碳浓度（FiCO2）、气道呼吸频率（AwRR）。

- （2）具备CO2波形显示功能。

- 具备延迟窒息报警时间显示功能。

- CO2测量范围：0-150mmHg（等于或超出范围视为响应，小于范围视为偏离）。

- 分辨率：0.1%或1mmHg。
☆2.8血流动力学监测
（1）监测参数：连续心输出量（CCO）、每搏量（SV）、每搏量变异度（SVV）。

- （2）心输出量测量范围：0.5L/min-20L/min。

- （3）心输出量分辨率：0.1L/min。

- 二、售后技术服务及要求：

1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌