技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：磁刺激仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：刺激人体中枢神经和外周神经，用于中枢神经和外周神经功能的检测、评定及治疗。

- 四、技术参数及配置要求：

☆1、设备由主机（含软件）、磁刺激线圈、电极耗材、座椅、MEP模块等组成，采用分体式结构设计，座椅角度可调；

☆2、整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准及电磁兼容性EMC测试，上机软件通过GB/T 25000.51软件工程产品质量要求与评价；

3、具有多种刺激模式；

4、主机配备液冷冷却系统，保证设备长时间运行温度≤41℃；

- 5、脉冲磁场最大磁感应强度≥7T；

- 6、输出脉冲频率：不低于80Hz，允差±3%以内，频率小于等于1Hz时可调步长为0.01Hz；

- 7、磁感应强度变化率：不窄于60kT/s~80kT/s；

8、脉冲上升时间：50±15μs；

- 9、脉冲持续时间：340±20μs；

- 10、运动诱发电位检测采样率：≥20kHz；

- 11、运动诱发电位测量范围：不窄于1~3000μV；

- 12、运动诱发电位检查分辨率：≤0.2μV；

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。