技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：生物刺激反馈仪

- 二、数量：2

- 三、设备用途：对患者表面肌电信号、压力信号进行采集、分析和生物反馈训练，通过电刺激和触发电刺激进行盆底肌肉功能障碍的治疗。

- 四、技术参数及配置要求：

☆1、主机至少具有4个电刺激通道、4个采集反馈通道、1个压力反馈通道；

☆2、每次治疗前可自动快速评估当前患者盆底肌肉的功能状态，根据评估结果自动生成针对不同患者的治疗方案；

3、治疗方法包括肌电触发电刺激、生物反馈训练、情景训练等；

- 4、不少于4种评估功能；

- 5、具有完整的专科电子病历记录系统；

- 6、具备数据管理功能模块，可统计分析工作量、评估及治疗数据等；

7、肌电采集测量范围：不低于1~2000μV；

- 8、分辨率：≤0.2μV；

- 9、通频带：不窄于20~500Hz；

- 10、系统噪声：≤1μV；

- 11、低频刺激强度：0~100mA，最小0.5mA调节；

- 12、低频刺激频率：不低于1~250Hz，最小1Hz调节；

- 13、输出脉冲宽度：不窄于50~800μs，最小10μs调节；

- 14、电刺激输出波形可调，不少于3种；

- 15、盆底压力测量范围不低于0~105mmHg，分辨率不低于1mmHg；

- 16、可使用物理旋钮或通过软件触屏调节电流强度；

- 17、配置要求：

- 主机（含软件）               1台

- 台车                         1台

- 电极线                       4根

- 理疗用体表电极               20片

- 阴道压力探头                 1个

- 阴道电极                     1套

- 直肠电极                     1套

- 一次性使用阴道电极           1套

- 人体润滑剂                   1支

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。