电动骨组织设备技术参数

申购科室：神经外科
设备名称：电动骨组织设备1套
设备用途：神经外科手术必备设备，实现对骨骼的精准切割、磨除、钻孔与成型
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、动力系统主机………………………………………………… 1套

2、多功能脚踏…………………………………………………… 1套
3、高速电钻马达………………………………………………… 3套

4、手柄…………………………………………………………… 3套
4、铣刀及附件…………………………………………………… 3套

5、磨钻及附件…………………………………………………… 3套

6、钻头（型号依科室需求提供）……………………………… 6个

7、消毒工具……………………………………………………… 1套
8、其他保障设备正常使用不可或缺的配置

（二）设备技术参数要求：
1.动力主机
（1）输入功率：≥100W。
（2）配备显示屏，可实时显示马达转速和运转方向。

（3）马达接口：≥2个接口，具备马达自动识别功能。

（4）可以设置手机的速度和冲水速度。

（5）主机可兼容多种款式神经外科马达，可以连接开颅钻、铣刀等。

2.脚踏开关
（1）多功能脚踏开关，可实现正、反转功能和冲洗功能等。

（2）全封闭设计，压力感应，无级变速。

3.高速电钻马达
☆（1）最高转速≥40000转/分钟。

最大扭矩：≥38mN-m。
最大输出功率≥100W。

马达可高温高压消毒（包括连线）。
可同时满足钻铣磨功能。
具有松脚踏即停功能。
铣刀及附件

可高温高压消毒。

（2）一次性使用和重复性使用铣刀及附件都可提供，类型多样可选，可按科室需求提供对应型号铣刀接头。

（3）装卸接头无需工具，有锁定装置。

5.磨钻及附件
（1）一次性使用和重复性使用磨钻附件都可提供，类型多样可选，长度可选。

（2）可高温高压消毒。

6.钻头
（1）类型多样可选，至少包含西瓜磨头、金刚砂磨头、粗糙金刚砂磨头、特粗糙金刚砂磨头等。

（2）装卸钻头无需工具。

（3）可高温高压消毒。

（4）可重复使用。
二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、设备铭牌上标注的产品建议使用年限≥5年。
注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌


