技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：数码裂隙灯

- 二、数量：1

- 三、设备用途：适用于眼前节及其他眼内部病检查。

- 四、技术参数及配置要求：

☆1、显微镜类型：伽利略式；

☆2、变倍方式：5档转鼓式；

3、放大倍率：6X/6.3X、10X、16X、25X、40X；

4、目镜倍率：12.5X；

5、裂隙宽度：0mm～14mm连续可调；

6、裂隙长度：1mm～14mm连续可调；

7、光源类型：LED或卤钨灯；

8、光斑直径：提供Ø14、Ø10、Ø5、Ø2、Ø1、Ø0.2mm等多档圆形光阑；

9、裂隙角度：0°～180°连续可调（垂直到水平）；

10、裂隙倾斜角度：5°、10°、15°、20°等四档可选；

11、屈光度调节范围：不低于-5D～+3D；

12、滤色片配置：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片等；

☆13、数码成像能力：配备≥2400万像素专业数码相机或高分辨率医用CCD数码模块；

14、配套软件功能：支持图像采集、存储、亮度/对比度调节、病灶标记、病例管理等；

15、配备电动或机械升降检查台；

16、配置要求：

主机                             1套

专用图像处理软件                 1套

数码相机/模块                    1台

适配器及数据线                   1套

对焦棒                           1支

工作站                           1套

彩色打印机                       1台

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。