干眼诊断系统技术参数

申购科室：眼科
设备名称：干眼诊断系统1套
设备用途：用于干眼综合评估及眼前节结构分析
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、干眼检查仪主机……………………………………………… 1套

2、下颌托组件…………………………………………………… 1套
3、工作站（含标准工作台面、计算机、显示器、打印机）… 1套

4、干眼分析软件………………………………………………… 1套
5、其他保障设备正常使用不可或缺的配置

（二）设备技术参数要求：
1.成像系统
（1）相机像素：裂隙灯式≥2400万像素，圆盘式≥300万像素。
（2）图像处理能力：支持AI辅助分析（泪河边界识别、睑板腺分割等）。

（3）图像存储≥10,000张，检索时间≤1秒。

2.照明与光源系统
（1）光源类型：LED光源（含白光、红外光等）。

（2）照明模式：必须支持：白光（基础观察）、红外光（睑板腺成像）。
3.软件功能
（1）泪膜破裂时间（NIBUT）：非接触式自动测定泪膜稳定性。

泪河高度（TMH）：自动测量下睑缘泪河宽度，量化泪液分泌量。
脂质层厚度分析：能够判定脂质层厚度等级。

支持睑板腺分析：能够生成睑板腺分布图像，并计算缺失率。
支持睑缘观察：可观察睑板腺腺口和睑缘变化细节。
瞬目监测：具有不完全闭眼分析功能。
眼红量化分析：自动识别结膜充血区域，量化充血面积与程度。
内置OSDI干眼问卷量表，可用于对受检人的干眼症状评估。
干眼综合报告生成：检查后自动生成图文报告，一键打印。

二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、设备铭牌上标注的产品建议使用年限≥8年。
注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌


