耳科微钻水泵系统设备技术参数

申购科室：耳鼻喉科
设备名称：耳科微钻水泵系统设备1套
设备用途：耳科手术必备设备，可通过精准动力与可控水流让精细手术更稳、更清、更安全。
一、技术要求：
☆（一）每套设备需满足下列配置需求：

1、动力主机……………………………………………………… 1套

2、鼻咽喉吸切手柄……………………………………………… 1套
3、耳科手柄及颅底手柄………………………………………… 1套

4、灌注泵………………………………………………………… 1套
4、脚踏…………………………………………………………… 1套

5、钻头（型号依据科室需求提供）…………………………… 1套

6、其他保障设备正常使用不可或缺的配置

（二）设备技术参数要求：
1.动力主机
（1）输入功率：≥200W。
（2）配备显示屏，可实时显示马达转速和运转方向。

（3）显示屏：≥7英寸，屏幕分辨率≥1280*720像素。

（4）手柄自动识别：能自动识别手柄种类。

（5）可分别连接鼻咽喉吸切器、高速水冷却耳钻和显微耳钻、高速电钻等。

（6）内置单泵，可提供刀头注水冲洗，水量控制数字化可调。
（7）具有故障自检和错误提示功能。

（8）主机、手柄、灌注泵、脚踏均为同一品牌。
2.脚踏开关
（1）多功能脚踏开关，可控制马达开停、水流冲洗。

（2）全封闭设计，压力感应，无级变速。

（3）防水等级：≥IPX8
3.鼻咽喉吸切手柄
☆（1）往复最大转速：≥5000转/分钟。

单向最大转速：≥12000转/分钟。
最大扭矩：≥14mN·m。

可高温高压消毒（包括连接电缆线）。

耳科手柄及颅底手柄
（1）手柄重量（不含线缆）：≤75g。

马达转速：包含0-40000转/分钟。

最大扭矩：≥4mN·m.
高温环境、最大转速条件下，连续切割工作时间：≥10min。
可高温高压消毒（包括连接电缆线）。
鼻科、耳科刀头及附件
（1）钻头刀头可注水和吸引。

一次性使用和重复性使用刀头都可提供，类型多样可选，可提供匹配：筛窦、钩突切除术，上颌窦造口术，扁桃体及腺样体手术，额窦手术，增值体切除术等刀头。
耳科钻头及附件

材质：高硬度材料。

一次性使用和重复性使用钻头都可提供，类型多样可选，可按科室需求提供对应型号耳科钻头。
7.鼻颅底钻头
（1）钻头支持自冲水。
（2）可提供匹配鼻颅底手术切割头，类型多样可选，可按科室需求提供。

二、售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若设备故障停机率超过5%，每超过一天，保修期延长两周。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机原厂保修≥2年，并提供原厂质保函，保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

5、提供设备上所有相关的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

☆9、设备铭牌上标注的产品建议使用年限≥6年。
注：打☆参数为核心参数，若核心参数不满足，则不考虑该品牌


