技术参数及售后要求
（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）
设备名称：无创呼吸机
数量：一台
设备用途：用于婴幼儿的呼吸治疗需求
技术参数：
1．≥12.1寸LED彩色电容屏，分辨率≥1280x800像素，触控操作，参数显示：呼末正压、峰值压、平均压、流量、氧浓度、自主呼吸频率、呼气时间、吸呼比、泄漏率、氧浓度与平均压乘积，图形显示：压力-时间波形、流量柱状图等。
2．内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21％-100％，精度±3％。
3．内置氧传感器，监测范围0-100％，精度±2％，氧传感器自动校准，且校准程序无需手动启动。
4．提供和呼吸机主机同品牌的压力发生器，提供近鼻端压力监测。
5．不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。
☆6．通气模式：NCPAP（经鼻持续气道正压），NIPPV（经鼻间歇正压通气），HFNC（经鼻高流量湿化氧疗）等模式。
7．提供增氧功能：通气持续时间可调，最长时间120s，增氧氧浓度21％-100％连续可调。
8．提供手动通气功能（MANU），通气时间1s-15s可调，气道压力2cmH，0-30cmH0
9．具备自动泄漏补偿功能。
10．报警保护：具有多种报警功能 ，具有手动／自动设置报警上下限功能。
11．提供系统自检功能。
12．提供软件终身免费升级服务。
13．具备锂电池，充满可使用≥4小时
14、独自在比对表中列出不可缺少的功能以及各品牌独有的配置。                                                                                  
售后技术服务及要求：
1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场
2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。
3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。
☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。
☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格
6、附技术参数比较对照表和响应值
7、附详细配置清单
8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单
