技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：超声治疗仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：用于改善面部皮肤松弛。

四、技术参数及配置要求：

1、配置要求：

主机                    1套

手柄                  ≥2把

治疗头                ≥4个

脚踏开关                1个

及其他不可或缺的配置

☆2、波束类型：汇聚型；

3、声工作频率：至少包含4MHz工作频率；

4、焦平面距离：至少包含2.0mm、3.0mm、4.5mm三种模式；

5、输出方式：脉冲式；

☆6、输出声功率时间稳定性：额定输出声功率的变化不超过+20%；

☆7、治疗头温度：≤41°C，此为关键安全指标，防止烫伤；

☆8、侧壁辐射：≤100mW/cm²，此为关键安全指标，控制非治疗区域辐射；

9、工作噪声：≤65dB；

10、输出指示：具备指示装置，功率指示值与实际值偏差在±20%范围内；

11、控制方式：手柄/脚踏开关；

12、显示方式：彩色触摸液晶显示。

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员24小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。