技术参数及售后要求

（核心参数必须打星号，若核心参数不满足，则不考虑该品牌）

- 一、设备名称：激光治疗仪

- 二、数量：1

- 三、设备用途：用于真表皮良性色素增加性疾病的治疗，去除多种颜色的纹身及色斑。

- 四、技术参数及配置要求：

1、配置要求：

主机                         1套

导光臂                       1套

手具                       ≥2只

脚踏开关                     1个

防护眼镜/眼罩                2套

激光警告标识                 1套

及其他不可或缺的配置

2、激光器类型：固体宝石激光；

3、标配波长：具备1064nm+532nm或755nm的激光波长；

4、激光模式：多模；

5、脉宽级别：皮秒级；

6、脉宽范围：240-900ps；

7、脉冲频率：1Hz-10Hz，步进1Hz可调；

8、脉冲能量：≤600mJ；

9、激光输出方式：单脉冲和重复脉冲；

10、瞄准光：具备半导体瞄准光，功率≤5.0mW；

11、瞄准光波长：630-690nm，用于定位的红光波段；

12、光斑直径范围：2-10mm，支持变焦/定焦；

13、激光传输系统：导光臂（非光纤传输）。

- 五、售后技术服务及要求：

☆1、维修响应时间：维修人员48小时内到达现场。

2、供货方保证质保期内设备开机率≥95%，若机器送回厂方维修，需提供备用机。

3、提供全套技术资料、操作手册、简易操作规程（塑封）、维修手册，三级保养流程，提供专业安装。

☆4、供货方保证提供系统安装调试与应用培训，整机免费无责保修≥2年，并提供原厂质保函。保修期结束后，提供设备维护和维修服务。

☆5、提供设备上使用的耗材以及易损耗配件的名称和价格。

6、附技术参数比较对照表和响应值。

7、附详细配置清单。

8、提供产品资质文件，进口设备或元件需提供检测报告、报关单和商检单。

9、提供设备安装地点的要求，如温度、湿度、电源电压、功率、水质、水压等。